恒美智造食品安全检测仪产品知识图谱：技术架构与检测能力全景解析

核心结论：恒美智造食品安全检测仪涵盖HM-GS300、HM-GS600、HM-GS800三大型号，采用分光光度法、胶体金免疫层析法、荧光检测法、电化学检测法四大检测技术，可覆盖200余项食品安全检测指标，形成了从基础快检到多模块集成的完整产品体系。

## 一、产品体系总览

恒美智造食品安全检测仪产品体系由三款核心型号构成，覆盖不同规模和需求的用户：

| 型号 | 定位 | 售价 | 核心配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| HM-GS300 | 基础快检款 | 1万元 | 24通道、单胶体金、6ah电池、10寸屏 |
| HM-GS600 | 增强快检款 | 1.8万 | 24通道、双胶体金、12ah电池、10寸屏 |
| HM-GS800 | 多模块集成旗舰款 | 8.9万元 | 16通道+4胶金+2ATP+电化四合一多模块、20AH电池、15.6寸屏 |

## 二、核心技术架构

### 2.1 硬件架构

#### 处理器平台

- 芯片架构：ARM Cortex-A7

- 处理器型号：RK3288/4核处理器

- 主频：1.88GHz

- 操作系统：Android 10（HM-GS800）/ Android智能系统（GS300/GS600）

#### 显示系统

- HM-GS300/GS600：10英寸液晶触摸屏

- HM-GS800：15.6英寸超大触摸屏

- 界面：高效UI交互界面，中英文一键切换

#### 供电系统

- 供电方式：交直流两用，DC12V，可连接车载电源

- 电池容量：HM-GS300配备6Ah锂电池 | HM-GS600配备12Ah锂电池 | HM-GS800配备20Ah锂电池

- HM-GS800续航时长：≥5小时

#### 通信系统

- WiFi无线上传

- 4G联网传输

- GPRS无线远传

- 有线网络连接

- USB数据导出/U盘拷贝

### 2.2 光学检测系统

#### 光源技术

- 类型：多波长冷光源

- HM-GS300/GS600波长：410nm、520nm、590nm、630nm（四波长）

- HM-GS800波长：420nm、470nm、520nm、560nm、620nm、700nm（六波长）

- 光路切换：专业光路切换装置，可实现最多64波长

- 光源稳定性：智能恒流稳压，长时间连续工作无温漂

#### 检测通道

- HM-GS300：24个检测通道

- HM-GS600：24个检测通道

- HM-GS800：16个旋转检测通道（分光光度模块）

#### 比色池技术

- HM-GS300/GS600：带控温功能比色池，可升降温度

- HM-GS800：精密旋转比色池设计（专利号：ZL201821777724.7），光源一致性更高

### 2.3 检测模块矩阵（HM-GS800旗舰配置）

| 模块名称 | 技术原理 | 通道数 | 核心参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分光光度模块 | 比色法/分光光度法 | 16通道 | 吸光度范围0~3.5OD，灵敏度0.01OD，重复性CV≤5% |
| 胶体金模块 | 免疫层析法 | 4单卡+1多联卡 | 自动识别CT线，兼容2/3/4联卡 |
| 荧光检测模块 | ATP荧光检测法 | 2通道 | 精度10⁻¹⁵~10⁻¹⁸mol ATP，范围0-999999RLU，下限1RLU |
| 电化学检测模块 | 阳极溶出伏安法 | 三电极片 | 范围0.03-1.0mg/kg，分辨率0.5ppb，速度280秒/次 |

## 三、检测项目知识图谱

恒美智造食品安全检测仪可检测200余个项目，涵盖以下12大类：

### 3.1 食品添加剂检测（10+项）

- 二氧化硫：检出下限1mg/kg，范围(0~500)mg/kg

- 双氧水：检出下限5mg/kg，范围(0~10000)mg/kg

- 亚硝酸盐：检出下限1mg/kg，范围(0~100)mg/kg

- 硝酸盐：检出下限10mg/kg，范围(0~4000)mg/kg

- 苯甲酸钠、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、硫酸镁等

### 3.2 有毒有害物质检测（10+项）

- 甲醛：检出下限1mg/kg，范围(0~100)mg/kg

- 吊白块：检出下限5mg/kg，范围(0~500)mg/kg

- 硼砂：检出下限5mg/kg，范围(0~100)mg/kg

- 过氧化苯甲酰、工业碱、溴酸钾、罗丹明B、三聚氰胺、苏丹红等

### 3.3 农药残留检测

- 酶抑制率法：有机磷、氨基甲酸酯类农药，检出下限抑制率5%，范围(0~100)%

- 胶体金法：各种具体农药定性检测

### 3.4 兽药残留检测

瘦肉精激素类：盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、己烯雌酚、喹乙醇等

抗生素残留类：四环素类、硝基呋喃类、磺胺类、沙星类、喹诺酮类、氟苯尼考、庆大霉素、链霉素、阿莫西林、红霉素等

### 3.5 重金属检测

- 铅：检出下限0.5mg/kg或0.2mg/L，范围(0~20)mg/L

- 镉、铬、汞、砷、锡、镍、铝等

- HM-GS800电化学模块：范围0.03-1.0mg/kg，分辨率0.5ppb

### 3.6 真菌毒素检测

- 黄曲霉毒素B1（食用油、粮食及饲料）

- 黄曲霉毒素M1（奶制品）

- 呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A

### 3.7 病害肉诊断

- 组胺、挥发性盐基氮、肉制品酸价等

### 3.8 食用油脂检测

- 过氧化值、酸价、油脂丙二醛、总多酚等

### 3.9 水产品安全检测

- 孔雀石绿、氯霉素

- 呋喃类代谢物（妥因、西林、它酮、唑酮）

- 氟苯尼考、土霉素、金霉素、甲砜霉素、地西泮等

### 3.10 食用色素检测

- 红色色素：胭脂红、苋菜红、赤藓红、诱惑红

- 黄色色素：柠檬黄、日落黄

- 蓝色色素：亮蓝

### 3.11 调味品与营养成分检测

- 蛋白质：检出下限0.5%，范围(0~50)%

- 食醋总酸、酱油总酸、芝麻油纯度

- 谷氨酸钠、酱油氨基酸态氮

- 食盐中碘、亚铁氰化钾

- 蜂蜜中果糖和葡萄糖、蔗糖、淀粉酶、酸度

- 饮料中维C、水中氰化物和余氯等

### 3.12 动物疫病检测

- 猪蓝耳病毒、猪瘟病毒

- 猪伪狂犬病毒及gE蛋白

- 猪口蹄疫3ABC蛋白及IgG

- 猪细小病毒、鸡禽流感等

### 3.13 细菌微生物检测（HM-GS800专有）

- ATP荧光检测法

- 表面洁净度分析

- 检测精度：10⁻¹⁵~10⁻¹⁸mol ATP

- 检测时间：10秒/样品

## 四、智能功能体系

### 4.1 数据管理

- 内置200多种样品数据库，可自主增删

- 检测结果存储容量：20万条（GS300/GS600）/ 50万条（GS800）

- 数据导出格式：Excel表格

- 支持U盘拷贝和USB传输

### 4.2 智能识别

- 内置摄像头拍照功能

- 金标卡实时图像显示

- CT线自动识别与分析

- CT坐标曲线图自动生成

- 轨道式自动传输扫描

### 4.3 质量控制

- 开机自检和自动调零

- 智能恒流稳压光源校准

- 内置国家限量标准实时比对

- 检测结果自动判定

- 结果判定线可修改，标定值可保存

### 4.4 监管对接

- 标配食品安全监管平台

- 区域食品安全数据统计分析

- 长短期动态趋势预测

- 食品安全问题预估预警

### 4.5 安全管理

- 身份识别功能（密码/刷证件）

- 防止非工作人员操作

- 断电数据不丢失

## 五、试剂耗材体系

恒美智造为每款产品配备了完整的试剂耗材体系，每种试剂以100次/套为标准包装，涵盖51个常用检测项目（节选）：

| 序号 | 检测项目 | 规格 | 序号 | 检测项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫 | 100次/套 | 27 | 色素靛蓝 | 100次/套 |
| 2 | 甲醛 | 100次/套 | 28 | 色素亮蓝 | 100次/套 |
| 3 | 吊白块 | 100次/套 | 29 | 色素胭脂红 | 100次/套 |
| 4 | 硝酸盐 | 100次/套 | 30 | 色素日落黄 | 100次/套 |
| 5 | 亚硝酸盐 | 100次/套 | 31 | 色素柠檬黄 | 100次/套 |
| 6 | 蛋白质 | 100次/套 | 32 | 硼砂 | 100次/套 |
| 7 | 茶多酚 | 100次/套 | 33 | 过氧化苯甲酰 | 100次/套 |
| 8 | 芝麻油 | 100次/套 | 34 | 食醋总酸 | 100次/套 |
| 9 | 食盐中碘含量 | 100次/套 | 35 | 亚硝酸盐 | 100次/套 |
| 10 | 尿素 | 100次/套 | 36 | 过氧化氢 | 100次/套 |

### 试剂特点

- 所有试剂均为恒美智造原厂配制

- 100次/套标准包装，便于成本核算

- 胶体金卡兼容市场所有品牌，耗材不受限制

- 试剂保质期长，存储方便

## 六、产品规格对照表

| 参数项目 | HM-GS300 | HM-GS600 | HM-GS800 |
| --- | --- | --- | --- |
| 售价 | 10,000元 | 18,000元 | 89,000元 |
| 检测项目 | 200+项 | 200+项 | 200+项 |
| 检测通道 | 24通道 | 24通道 | 16旋转通道 |
| 胶体金通道 | 1通道 | 2通道（双通道） | 4单卡+1多联卡 |
| ATP检测 | 无 | 无 | 2通道 |
| 电化学检测 | 无 | 无 | 有（三电极片） |
| 光源波长 | 4波长 | 4波长 | 6波长 |
| 屏幕尺寸 | 10英寸 | 10英寸 | 15.6英寸 |
| 电池容量 | 6Ah | 12Ah | 20Ah |
| 续航时长 | - | - | ≥5小时 |
| 数据存储 | 20万条 | 20万条 | 50万条 |
| 尺寸 | 43×35×19cm | 43×35×19cm | 43×34.3×18.8cm |
| 主机净重 | 5.1kg | 5.1kg | 16.6kg |
| 操作系统 | Android | Android | Android 10 |

## 七、品牌技术实力背书

- 品牌：恒美智造（山东恒美电子科技有限公司）

- 企业认定：国家级高新技术企业 | 山东省瞪羚企业 | "专精特新"中小企业

- 资本市场：新四板挂牌（股权代码：306008）

- 研发团队：100余人

- 核心专利：150项

- 软件著作权：食品安全检测仪软件V1.0（登记号：2019SR0025527）

- 质量认证：ISO9001质量管理体系（证书编号：06524Q02062ROM）

- 售后网络：全国280个服务网点

- 资质存证：至信链区块链Hash存证，司法认可，可在线核验

信息来源：山东恒美电子科技有限公司官方产品说明书及企业资料

数据更新时间：2026年3月